	تعیین وزن مخصوص شیر

	شماره SOP:93-638

	بخش مربوطه: شیمی مواد غذایی

	نام و نام خانوادگی:                         امضاء:
                                                تاریخ:
	مسئول QA:                   امضاء:
                                   تاریخ:


1-هدف:
تعیین وزن مخصوص شیر می باشد.
2-دامنه عملکرد:

3-افراد مسئول:
کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

  4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-2) تجهیزات:لاکتودانسیتومتر
4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) استوانه مدرج250 سی سی  

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

توصیه:

5-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:
7-2)تهیه محلول ها:

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) شیر را درون استوانه مدرج 250 سی سی ریخته طوری که لبریز شود.
7-4-2) لاکتو دانسیتومتر را درون آن قرار می دهیم .
7-4-3)عدد نشان داده شده در قسمت مدرج را می خوانیم.

 7-4-4)دمای نشان داده شده را نیز می خوانیم.و یادداشت میکنیم.
7-5)محاسبات:
7-5-1)در صورتی که دمای خوانده شده 15 درجه سلیسیوس باشد: 

عددلاکتومتر+1= وزن مخصوص

1000
7-5-2)دما بین 15 تا 20 باشد :
به عدد لاکتومتر ؛به ازای هر درجه باتر از 15   مقدار 0.2  اضافه می کنیم .و طبق فرمول بند 7-5-1 محاسبه می کنیم.

7-5-3)دما از 20 بالاتر باشد :

به عدد لاکتومتر؛ عدد 1 و به ازای هر درجه بالاتر از 20 مقدار 0.3 اضافه کرده  و طبق بند 7-5- محاسبه می کنیم.

7-5-4)دما بین 10 تا 15 باشد:

از عدد لاکتومتر ؛به ازای هردرجه کمتر از 15 مقدار0.2 کم کرده و طبق بند 7-5-1 محاسبه می کنیم.

7-5-5)دما کمتر از 10 باشد:
از عدد لاکتومتر ؛عدد 1 و به ازای هر درجه کمتر از 10 مقدار 0.3 کم کرده و طبق بند 7-5-1 محاسبه می کنیم.
8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی-----------
